Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego urządzenia | …………………………………………………… |

| L.p. | OPIS PARAMETRU / CECHY URZĄDZENIA/SPRZĘTU | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie (wszystkie elementy) fabrycznie nowe (rok produkcji: nie wcześniej niż 2024), nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywany | TAK |  |
| 2. | Urządzenie musi składać się z jednostki głównej, chłodzonej powietrzem lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania oraz okresowej wymiany chłodziwa, co podnosiłoby koszty jego eksploatacji | TAK |  |
| 3. | Aparat minimum 4-kanałowy, pozwalający na niezależną, jednoczesną i zróżnicowaną terapię, oraz pozwalający na niezależny wybór programów, parametrów, czasu o zakresie częstotliwości od min. 0-166 Hz | TAK |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone w minimum 3 zróżnicowane rozmiarowo aplikatory pola magnetycznego pozwalające na wykonywanie zabiegów na różnych obszarach i w różnych pozycjach zabiegowych. Jeden z aplikatorów o średnicy ok. 30 cm (+/- 2 cm), jeden z aplikatorów średnicy ok. 60 cm (+/- 2 cm), jeden z aplikatorów średnicy ok. 70 cm (+/- 2 cm), | TAK |  |
| 5. | Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z dedykowaną leżanką/stołem o długości 200 cm (+/- 2 cm) który pozwala na montaż jednego z aplikatorów oraz jego swobodne przesuwanie w płaszczyźnie poziomej i umożliwia wykonywanie zabiegów w pozycji leżącej na rożnych obszarach ciała pacjenta | TAK |  |
| 6. | Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z kolumną/statywem (wysokość 200 cm (+/- 2 cm), szerokość 100 cm (+/- 2 cm), umożliwiającą zamontowanie jednego z aplikatorów oraz swobodne jego przemieszczanie w płaszczyźnie pionowej i blokowanie na dowolnej wysokości umożliwiające wykonywanie zabiegów w pozycji stojącej lub siedzącej na rożnych obszarach ciała pacjenta. Kolumna/statyw wyposażony w półkę umożliwiającą postawienie aparatu | TAK |  |
| 7. | Aparat musi posiadać możliwość wytwarzania kombinacji dynamicznych impulsów w tym impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusiodalne, eksponencjalne i ciągłe | TAK |  |
| 8. | Urządzenie musi pozwalać na zastosowanie kombinacji impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK |  |
| 9. | Urządzenie musi posiadać wbudowane gotowe programy terapeutyczne w języku polskim wraz z kolorowymi rysunkami anatomicznymi obrazującymi poprawne ułożenie aplikatorów do terapii oraz tworzenia i zapisywania własnych sekwencji terapeutycznych | TAK |  |
| 10. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie które posiada dokładny opis parametrów zabiegu (przy każdej jednostce chorobowej) oraz metodyki stosowania – ilość zabiegów, częstotliwość. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cali ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 12. | Ustawianie i modyfikacja parametrów zabiegowych powinna odbywać się w sposób niezakłócający i niewymagający przerwania zabiegu | TAK |  |
| 13. | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat oraz możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK |  |
| 14. | Aparat musi posiadać technologię zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania zarówno dla pacjenta jak i terapeuty (wytwarzane pole magnetyczne musi być skupione tylko na obszarze poddawanym zabiegowi i nie oddziaływać na otoczenie). | TAK |  |
| 17. | Sterowanie/menu w języku polskim | TAK |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE dot. w/w sprzętu |  |  |
| 1. | Certyfikat zgodności CE i Materiały informacyjne potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego | TAK |  |

GWARANCJA, RĘKOJMIA, SERWIS, SZKOLENIA –

| L.p. | WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI, SERWISU I SZKOLENIA | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrukcja obsługi aparatów w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Okres gwarancji na poszczególne aparaty/sprzęt – określony w miesiącach | Minimum 24 miesiące |  |
| 3. | Autoryzowany serwis | TAK |  |
| 4. | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji | Nieodpłatnie |  |
| 5. | Usunięcie wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji odbędzie się, według wyboru Zamawiającego, poprzez naprawę albo wymianę urządzeń lub ich elementu na nowy, wolny od wad, przy czym: - maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 3 dni robocze, - maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 7 dni roboczych, c. jeżeli - stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć albo, - dokonano trzech napraw tej samej części lub usterki albo, - naprawa potrwa dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia i/lub jego elementu wolnego od wad, fabrycznie nowego o identycznych parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia niezwłocznie na czas trwania naprawy po wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności. | TAK |  |
| 6. | Maksymalna ilość napraw powodująca wymianę naprawionej części na nową | TAK |  |
| 7. | Pomoc telefoniczna (hot-line) oraz możliwość zgłoszeń awarii w godz. 9-17 w dni robocze | TAK |  |
| 8. | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy, bezpłatne wymiany części, podzespołów, czy zespołów. Wszelkie naprawy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przy użyciu oryginalnych, nowych części producenta | TAK |  |
| 9. | Okres udzielonej gwarancji na nowo zainstalowane części w trakcie naprawy w okresie gwarancyjnym | Minimum 24 miesiące |  |
| 10. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | Min. 5 lat od daty dostawy |  |
| 11. | Bezpłatne szkolenie personelu – bezpośrednich użytkowników (max. 7 osób): - szkolenie podczas uruchamiania aparatu min.3h - szkolenie podczas użytkowania aparatu - szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu - szkolenie serwisowe w zakresie podstawowym - min.3h | TAK (potwierdzone wydaniem zaświadczeń) |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

| .......................................................... (miejscowość i data) | .......................................................... (podpis i pieczęć Wykonawcy) |
| --- | --- |