Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr postępowania: PDOZP-26/Z-36/25

### FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Laser wysokoenergetyczny z modułem do terapii zimnem i ciepłem.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane Spełnia/nie spełnia* (niewłaściwe skreślić) | Producent oraz model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Laser wysokoenergetyczny - Urządzenie/Sprzęt (wszystkie elementy) fabrycznie nowe ( rok produkcji: 2025), nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywane - Jednostka główna bezolejowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania oraz okresowej wymiany chłodziwa co podnosiłoby koszty eksploatacji) oraz minimum dwóch niezużywalnych aplikatorów/głowic z możliwością dezynfekcji końcówki mającej kontakt ze skórą pacjenta za pomocą ogólnie dostępnych środków odkażających. - Urządzenie minimum dwukanałowe, umożliwiające wykonywanie zabiegów za pomocą minimum dwóch źródeł promieniowana. Jedno źródło musi mieć postać głowicy ręcznej o mocy średniej 1,1W i mocy w impulsie minimum 25W. Drugie źródło musi umożliwiać wykonywanie zabiegów w trybie bezobsługowym i poruszać się automatycznie w minimum 4 ustawionych kierunkach, - Możliwość wykonywania za pomocą jednego aplikatora zarówno zabiegów w trybie ciągłym jak i w trybie impulsowym (zsynchronizowane ze sobą fale w tej samej jednostce czasu) - Urządzenie musi pozwalać na wykonywanie zabiegów w minimum dwóch trybach w tym impulsowy (905nm) i ciągły (808nm). Szerokość wiązki o średnicy 20 cm2 ±1,0cm - Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii na podstawie ustawionych parametrów zabiegowych - Wymagane jest aby laser posiadał moc regulowaną zarówno dla sondy ręcznej jak i sondy bezobsługowej. - Głowica ręczna musi umożliwiać wykonywanie zabiegów na powierzchni zabiegowej o średnicy minimum 2 cm. Głowica bezobsługowa musi umożliwiać wykonywanie zabiegów na powierzchni zabiegowej o średnicy minimum 5 cm. Obszary zabiegowe muszą być wyznaczane w sposób widoczny i czytelny na ciele pacjenta - Urządzenie mobilne, np. na kółkach, z dedykowanymi pólkami/uchwytami na sondy zabiegowe. - Możliwość modyfikacji ustawień w tym: wysokości urządzenia (kolumny/stolika) wysokości i kąt nachylenia głowicy bezobsługowej oraz możliwość ustawienia jej w minimum 4 kierunkach. Kąt nachylenia ramienia i wysokości kolumny w sposób elektromechaniczny - Urządzenie musi posiadać encyklopedię terapii oraz jednostek chorobowych i możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych oraz pozwalać na indywidualne ustawienia parametrów. - Wyposażony w ekran dotykowy - Zabezpieczenie w postaci hasła użytkownika. Możliwość wprowadzenia kont dla minimum 15 użytkowników - Aparat wyposażony w przycisk bezpieczeństwa - Urządzenie musi posiadać okulary ochronne w ilości minimum 2 szt. - Urządzenie musi posiadać funkcję bieżącego wyświetlania informacji o zastosowanej terapii, pozostałym czasie terapii i głównych parametrach terapii, a także posiadać możliwość modyfikowania intensywności parametrów podczas trwania zbiegu. Ustawianie i modyfikacja parametrów zabiegowych powinna odbywać się w sposób niezakłócający i niewymagający przerwania zabiegu. - Urządzenie musi zostać dostarczone wraz z kablem zasilającym, z oryginalnym stolikiem producenta aparatu posiadający minimum 4 kółka jezdne w tym minimum 2 kółka wyposażone w hamulce - Producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski - Sterowanie/menu w języku polskim - Atesty, certyfikaty CE i inne wymagane dla dopuszczenia do stosowania z na terenie RP – zgodnie z zapisami w pkt 14 ust. 1 S/WZ - Instrukcja obsługi aparatów w języku polskim - Okres gwarancji min. 24 miesiące lub dłuższy zgodnie z ofertą Wykonawcy. - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Dwa bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji (pierwszy w połowie okresu gwarancyjnego, drugi pod koniec okresu gwarancji), zgodnie z wymaganiami producenta - Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji - nieodpłatnie - Usunięcie wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji odbędzie się, według wyboru Zamawiającego, poprzez naprawę albo wymianę urządzeń lub ich elementu na nowy, wolny od wad, przy czym: a. maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 3 dni robocze, b. maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 7 dni roboczych, c. jeżeli: • stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć albo, • dokonano trzech napraw tej samej części lub usterki albo, • naprawa potrwa dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia i/lub jego elementu wolnego od wad, fabrycznie nowego o identycznych parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia niezwłocznie na czas trwania naprawy po wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności. - Maksymalna ilość napraw powodująca wymianę naprawionej części na nową – 3 naprawy - Pomoc telefoniczna (hot-line) oraz możliwość zgłoszeń awarii w godz. 9-17 w dni robocze - W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy, bezpłatne wymiany części, podzespołów, czy zespołów. Wszelkie naprawy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przy użyciu oryginalnych, nowych części producenta - Okres udzielonej gwarancji na nowo zainstalowane części w trakcie naprawy w okresie gwarancyjnym - minimum 24 miesiące - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu - min. 5 lat od daty dostawy - Bezpłatne szkolenie personelu – bezpośrednich użytkowników (max. 7 osób) potwierdzone wydaniem zaświadczeń: • szkolenie podczas uruchamiania aparatu min.1h • szkolenie podczas użytkowania aparatu, szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu, szkolenie serwisowe w zakresie podstawowym - min.1h | Spełnia/nie spełnia* |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Urządzenie do masażu podciśnieniowego - Urządzenie/Sprzęt (wszystkie elementy) fabrycznie nowe (rok produkcji: nie wcześniej niż 2025), nierekondycjonowany, niepowystawowy, nieużywane - Przenośna jednostka główna minimum dwu kanałowa bezolejowa chłodzona powietrzem (lub innym systemem chłodzenia niewymagającym uzupełniania oraz okresowej wymiany chłodziwa co podnosiłoby koszty eksploatacji) - Konstrukcja aplikatorów zapewniająca łatwą i precyzyjną aplikację w zależności od obszaru poddawanego zabiegowi i pozycji pacjenta, umożliwiające przeprowadzanie zabiegu nawet w trudno dostępnych miejscach ciała bez konieczności stosowania środka typu żel/krem itp. i bez konieczności ich trzymania podczas zabiegu - Urządzenie wyposażone w niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii - Aparat wytwarzający podciśnienie maximum 400mbar, o częstotliwości w zakresie od 20 do 80 imp, wyposażony w minimum cztery niezużywalne aplikatory oraz wszystkie konieczne do wykonywania zabiegów elektrody, kable, przewody, zasilacze itp. - Możliwość płynnej regulacji parametrów zabiegu (w tym. podciśnienia i częstotliwości) w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta - Ekran ustawiony pod kątem ułatwiającym pracę z aparatem - Funkcja bieżącego wyświetlania informacji o zastosowanej terapii i intensywności i głównych parametrach stosowanej terapii, możliwość modyfikowania parametrów intensywności podczas trwania zabiegu. Ustawianie i modyfikacja parametrów zabiegowych powinna odbywać się w sposób niezakłócający i niewymagający przerwania zabiegu - Aparat z możliwością pracy w trybie oszczędzania energii - Aparat umożliwiający współpracę z urządzeniami innych producentów - Funkcja elektronicznej kontroli pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania oraz sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą - Funkcja kontroli i sygnalizacji konieczność opróżnienia odwadniacza - Możliwość wykonywania masażu podciśnieniowego bez aplikacji prądów - Producent urządzenia musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski Sterowanie/menu w języku polskim - Atesty, certyfikaty CE i inne wymagane dla dopuszczenia do stosowania z na terenie RP – zgodnie z zapisami w pkt 14 ust. 1 S/WZ - Instrukcja obsługi aparatów w języku polskim - Okres gwarancji min. 24 miesiące lub dłuższy zgodnie z ofertą Wykonawcy. - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji – nieodpłatnie - Usunięcie wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji odbędzie się, według wyboru Zamawiającego, poprzez naprawę albo wymianę urządzeń lub ich elementu na nowy, wolny od wad, przy czym: a. maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 3 dni robocze, b. maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 7 dni roboczych, c. jeżeli: • stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć albo, • dokonano trzech napraw tej samej części lub usterki albo, • naprawa potrwa dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia i/lub jego elementu wolnego od wad, fabrycznie nowego o identycznych parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia niezwłocznie na czas trwania naprawy po wystąpieniu jednej z wymienionych okoliczności. - Maksymalna ilość napraw powodująca wymianę naprawionej części na nową – 3 naprawy - Pomoc telefoniczna (hot-line) oraz możliwość zgłoszeń awarii w godz. 9-17 w dni robocze - W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy, bezpłatne wymiany części, podzespołów, czy zespołów. Wszelkie naprawy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przy użyciu oryginalnych, nowych części producenta - Okres udzielonej gwarancji na nowo zainstalowane części w trakcie naprawy w okresie gwarancyjnym – minimum 24 miesiące - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu 5 lat od daty dostawy - Bezpłatne szkolenie personelu – bezpośrednich użytkowników (max. 7 osób) potwierdzone wydaniem zaświadczeń: • szkolenie podczas uruchamiania aparatu min.1h • szkolenie podczas użytkowania aparatu, szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu, szkolenie serwisowe w zakresie podstawowym - min.1h | Spełnia/nie spełnia* |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | 2-kanałowy aparat do elektroterapii - Urządzenia/Sprzęty (wszystkie elementy) fabrycznie nowe ( rok produkcji nie wcześniej niż 2025, nierekondycjonowane, niepowystawowy, nieużywane - Aparat do elektroterapii z minimum 2 kanałami zabiegowymi i niezależną regulacją amplitudy - Gotowe parametry zabiegów dla typowych i najczęściej spotykanych schorzeń - Atesty, certyfikaty CE i inne wymagane dla dopuszczenia do stosowania z na terenie RP - Indywidualna regulacja parametrów zabiegu - Funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki - Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych - Dwa obwody zabiegowe (niezależna regulacja amplitudy) - Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym - Aparat umożliwia wykonywanie zabiegów: a) prądami interferencyjnymi natężeniu Min. 0-60mA i częstotliwości Min. 1-200Hz, prądy interferencyjne statyczne, dynamiczne, 2-przewodowe, przerywane b) prądami diadynamicznymi wg Bernarda typu DF,MF,RS,MM,CP,LP,CPiso,LPiso c) stymulacji porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy - każdy unipolarny i bipolarny) Prądy stymulacyjne o amplitudzie prądu i impulsu w zakresie Min. 0-100 mA d) TENS (w tym również TENS BURST) e) stymulacji HV (wysokonapięciowej) f) stymulacji wg Kotz´a g) prądem Träberta h) prądem faradycznym i neofaradycznym i) jonoforezy j) galwanizacji (natężenie w zakresie Min. 0-50 mA) k) elektrogimnastyki - Wyposażenie (zestaw elektrod, przewodów, podkładów, przewód sieciowy) umożliwiające pracę aparatu bez dokonywania dodatkowych zakupów - Instrukcja obsługi w języku polskim - Okres gwarancji min. 24 miesiące lub dłuższy zgodnie z ofertą Wykonawcy. - Autoryzowany serwis na terenie Polski - Jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny pod koniec okresu gwarancyjnego. - Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji - nieodpłatnie - Usunięcie wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji odbędzie się, według wyboru Zamawiającego, poprzez naprawę albo wymianę urządzeń lub ich elementów na nowe wolne od wad, przy czym: a. maksymalny czas naprawy nie wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 7 dni roboczych, chyba, że Zmawiający wydłuży termin b. maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części, liczony od daty i godziny zgłoszenia w dniach, wynosi 10 dni roboczych, chyba, że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin c. jeżeli: • stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć albo, • dokonano trzech napraw tej samej części lub usterki albo, • naprawa potrwa dłużej niż 10 dni albo niż dłuższy termin wyznaczony przez Zmawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia i/lub jego elementu wolnego od wad, fabrycznie nowego o identycznych parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni, licząc od daty wystąpienia jednej z wymienionych okoliczności. - Maksymalna ilość napraw powodująca wymianę naprawionej części na nową – 3 naprawy - Pomoc telefoniczna oraz możliwość zgłoszeń awarii w godz. 9-17 w dni robocze - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy, bezpłatne wymiany części, podzespołów, czy zespołów. Wszelkie naprawy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przy użyciu oryginalnych, nowych części producenta - Okres udzielonej gwarancji na nowo zainstalowane części w trakcie naprawy w okresie gwarancyjnym – minimum 24 miesiące - Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu - min. 5 lat od daty dostawy - Bezpłatne szkolenie personelu – bezpośrednich użytkowników (max. 7 osób) – szkolenie podczas uruchamiania urządzenia - Bezpłatne szkolenie personelu – bezpośrednich użytkowników (max. 7 osób) potwierdzone wydaniem zaświadczeń: • szkolenie podczas uruchamiania aparatu min.1h • szkolenie podczas użytkowania aparatu, szkolenie w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatu, szkolenie serwisowe w zakresie podstawowym - min.1h | Spełnia/nie spełnia* |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca winien potwierdzić iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego poprzez złożenie w kolumnie C oświadczenia „spełnia”. Niewypełnienie pola „Parametry oferowane” spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.

** Brak podania producenta i modelu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapisami zapytania ofertowego. Jeśli dany asortyment nie posiada modelu proszę podać taką informację o braku modelu.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)