	[image: image1.png]\ WOMP



  
[image: image2]
	WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W KIELCACH


Znak sprawy: PAZP-26/Z-144a/25


Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Aparat 4-kanałowy:
	L.p.
	OPIS  PARAMETRU / CECHY URZĄDZENIA/SPRZĘTU
	Wartość graniczna / Wymaganie
	Wartości oferowane
	Wartości oferowane - równoważne

	1.
	Aparat 4-kanałowy (2 x elektroterapia,1 x ultradźwięki, 1 x laseroterapia)
	Tak
	
	

	2.
	Urządzenia/Sprzęty (wszystkie elementy) fabrycznie nowe ( rok produkcji nie wcześniej niż  2025, nierekondycjonowane, niepowystawowy, nieużywane
	Tak
	
	

	3.
	Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń oraz możliwość zapisywania programów/protokołów użytkownika (minimum 200 możliwości zapisu) Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)
	Tak
	
	

	4.
	Atesty, certyfikaty CE i inne wymagane dla dopuszczenia do stosowania z na terenie RP 
	Tak
	
	

	5.
	Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC
	Tak
	
	

	6.
	Elektroterapia - Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów. Możliwość beznarzędziowej zmiany polaryzacji elektrod oraz możliwość wykonania testu jakości elektrod. Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv). Kontrola kontaktu elektrod ze skórą oraz sygnalizacja (wizualna, dźwiękowa) w przypadku jego braku. Dostępne prądy:

•
Galwaniczny,

•
Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, 

CP-ISO),

•
Träberta,

•
Faradaya,

•
NPHV

•
Sekwencje,

•
Neofaradyczny,

•
Rosyjska stymulacja – prąd Kotza

•
Impulsy trapezoidalne 

•
Impulsy stymulujące

•
Impulsy prostokątne

•
Impulsy trójkątne

•
Impulsy eksponencjalne

•
Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym

•
Impulsy łączone 

•
Impulsy Przerywane

•
TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty),

•
2-polowa interferencja

•
4-polowa interferencja

•
Izoplanarne pole wektorowe

•
Fale o średniej częstotliwości 

•
Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta

•
Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha

•
HVT

•
Impulsy IG

•
Modulowany prąd impulsowy 

•
Prąd VMS

•
Prąd Kotza

•
EPIR

•
Prąd Leduca

•
Fale H

•
Mikroprądy 

•
Elektrodiagnostyka

Wyposażenie (zestaw elektrod, przewodów, podkładów) umożliwiające pracę aparatu bez dokonywania dodatkowych  zakupów
	Tak
	
	

	7.
	Ultradźwięki - Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2.  Możliwość pracy jednocześnie na częstotliwościach 1 i 3MHz Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz). Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej Współczynnik wypełnienia 5-95 %. 

Głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościową (1MHz i 3MHz) o powierzchni minimum 12 cm2, montowaną na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającą prowadzenie terapii bez obecności terapeuty (pasy mocujące w zestawie z aparatem) 
	Tak
	
	

	8.
	Laseroterapia - Klasa lasera 3B. Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie. Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych. Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz. Autotest podłączonych sond laserowych. Częstotliwości Nogiera i EAV. Współczynnik wypełnienia minimum  10 – 90 %, Dawka płynnie regulowana w zakresie minimum 0,1 – 99,0 J/cm2 Sonda laserowa prysznicowa (Łączona IR+R - 4 x 50 mW / 685 nm, 4 x 200 mW / 830 nm, 13 x 16 mW / Światło nawigacyjne LED niebieskie. Całkowita moc lasera 1000 mW). W zestawie uchwyt do zamocowania sondy umożliwiający wykonywanie zabiegu bez konieczności trzymania sondy laserowej
	Tak
	
	

	9.
	Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi i dokładnym opisem jednostek chorobowych i uwagami merytorycznymi co do wykonania zabiegów w tym sugerowana ilość, częstotliwość


	Tak
	
	

	10.
	Możliwość wyboru protokołu w zależności od miejsca aplikacji – klasyfikacja protokołów w minimum 10 grupach anatomicznych
	Tak
	
	

	11.
	Funkcja ulubione – umożliwiająca szybkie uruchomienie programu terapeutycznego zaraz po wybraniu rodzaju terapii
	Tak
	
	

	12.
	Dotykowy kolorowy ekran z możliwością regulacji  kontrastu ekranu oraz koloru. Funkcja wyświetlania na ekranie aktualnych parametrów zabiegowych oraz możliwość ich regulacji bez konieczności przerywania zabiegu
	Tak
	
	

	13.
	Wielojęzyczne menu
	Tak
	
	

	14
	Stolik pod aparat na minimum 4 gumowych kółkach (min. 2 z hamulcem) minimum 3 półki/schowki na akcesoria
	Tak
	
	

	15.
	Instrukcja obsługi w języku polskim, przewód sieciowy
	Tak
	
	


Nazwa producenta i modelu Aparatu: ………………………………………………………………………………………………………


Oferowana wartość brutto: …………………………………….

Oferowana Wartość netto: ……………………………………………… + VAT w wysokości …………………………………

** Brak podania producenta i modelu spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z zapisami zapytania ofertowego. Jeśli dany asortyment nie posiada modelu proszę podać taką informację o braku modelu. 
             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

1

[image: image1.png][image: image2]